产品简述

MSK-110小型液压纽扣电池电池封装机产品，专门为研究所、大学和企业实验室电池材料研发与材料检验等用途而量身设计制造的。主要应用于电池材料研发时样本的制作。标准配置可用于封装CR20系列纽扣电池封口，通过更换部份模具配件可封装其他型号的扣式电池。

产品特点

- 体积小，可置于手套箱内操作；

- 特殊设计的液压结构，操作省力；

- 内嵌式压力表，直观准确控制封口压力的大小；

- 精密的模具设计保证封口成型的精确可靠；

- 标配模具封口时绝缘；

- 标配CR20系列封口可以通用。 CR2450封口只需更换部分模具配件即可；

- 内置安全油阀，必要时可根据需要调整压力；同时设定压力上限，保证实验的一致性和防止误操作导致的损坏；

技术参数

- 封装压力：0~200Kg/cm2(出厂压力设定在80 Kg/cm2)

- 手摇杆操作力度：＜6Kg

- 模具：标准配置可以封装CR20系列纽扣电池

- 尺寸：228*176*310mm

- 净重：25Kg

设备部件图示

封装模具图示

操作步骤图解

| 序号 | 图 示 | 步骤说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 将组装好的纽扣电池正极向下、负极向上平放入下模凹槽中； |
| 2 |  | 将卸压手轮顺时针方向旋紧； |
| 3 |  | 上下摇动手摇杆，使下模慢慢往上顶起并与上模贴合； |
| 4 |  | 压力表指针到80kg/cm2时停止手摇杆摇动； |
| 5 |  | 将卸压手轮逆时针方向旋松； |
| 6 |  | 此时压力表归“0”，模具自动打开，下模回复原位 |
| 7 |  | 可用镊子把封装好的纽扣电池取出 |

注意事项及维护保养

- 本设备出厂时已经设定压力上限，如需要调整压力，请联系厂家；

- 不可以长时间高压状态静止；

- 操作中旋松卸压手轮卸压时，禁止过度旋松，模具分开即停；

- 封装时会有电解液等化学试剂污染模具部分，请及时清理干净；

- 模具属于精密结构件，不可用硬力操作；

- 模具部分保修3个月；整机保修一年（模具除外）；

附：装箱单

| 序号 | 配件名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动液压纽扣电池封口机 | MSK-110 | 台 | 1 |  |
| 2 | 手摇杆 |  | 件 | 1 |  |
| 3 | 内六角扳手 | M3、M5、M8 | 把 | 3 |  |
| 4 | 防锈剂 |  | 瓶 | 1 |  |
| 5 | 封装模具 |  | 套 | 1 | 已安装 |
| 6 | 说明书 |  | 份 | 1 | 中文 |
| 7 | 装箱单 |  | 份 | 1 |  |

●包装箱中应有以上工具及技术资料，如有缺少请与本公司联系。

# Text boxes

卸压手轮

压力表

下模

上模

手摇把

上模紧固螺丝

上模分解图

下模分解图

合 格 证

规格型号：MSK-110 小型液压纽扣电池封口机

该产品经检验合格，准予出厂。

质检部（盖章）：